BT Communcation Setting

APP下载地址http://www.urion.cn/ble/

- RS232 Transmit agreement:

[9600 Baud rate] [None Party] [8 Bit data] [1 Bit stop]

注: 以上为BP和Bluetooth通讯格式. 客户不用.

BLE UUID:

接收：Service UUID为：0xFFF0， Characteristic UUID为：0xFFF1

发送：Service UUID为：0xFFF0， Characteristic UUID为：0xFFF2

【

接收：Service UUID为：0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb，

Characteristic UUID为：0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb；

发送：Service UUID为：0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb，

Characteristic UUID为：0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb。

】

- Data Protocol:

2.1关于一条完整的命令说明：

2.1.1命令头0xFD,0xFD;命令尾0x0D,0x0A。

2.1.2 接在0xFD后是命令分类码:

2.2Command define (正常量测模式)

血压计按开机键开机后, 血压计每0.5S发一次[0xA5];用于等待手机联接. 同时LCD显示”bt”并闪烁. 注: 如果不需要启用BT功能. 在”bt”闪烁时,按任何按键可继续测试.

当手机的蓝牙和血压计的蓝牙对码并连接成功后,手机发[0xFD,0xFD,0xFA,0x05,0X0D, 0x0A] 告之血压计,连接成功,并可以进行量测. 同时血压计回复: [0xFD,0xFD,0x06, 0x0D, 0x0A],并开始量测. 注:如果手机没有收到血压计回复,再循环发指令[0xFD,0xFD,0xFA,0x05,0X0D, 0x0A]5次.否则请关闭血压计,并重新启动连接. 注:如果血压计在180S内没有收到连接指令[0xFD,0xFD,0xFA,0x05,0X0D, 0x0A],则会自动进入无BT血压计测试.

血压计量测过程中会发压力信号: [0xFD,0xFD,0xFB,PressureH, PressureL,0X0D, 0x0A] 注:Pressure信号为2bytes,所以压力为PressureH*256+PressureL,每S发送4次.

量测完成后,血压计发送以下测试结果: [0xFD,0xFD,0xFC, SYS,DIA,PUL, 0X0D, 0x0A] ;测试结果 [0xFD,0xFD,0xFD,0x0E, 0X0D, 0x0A] ;E-E EEPROM异常 血压计异常,联系你的经销商 [0xFD,0xFD,0xFD,0x01, 0X0D, 0x0A] ;E-1 人体心跳信号太小或压力突降[0xFD,0xFD,0xFD,0x02, 0X0D, 0x0A] ;E-2 杂讯干扰 [0xFD,0xFD,0xFD,0x03, 0X0D, 0x0A] ;E-3 充气时间过长 [0xFD,0xFD,0xFD,0x05, 0X0D, 0x0A] ;E-5 测得的结果异常 [0xFD,0xFD,0xFD,0x0C, 0X0D, 0x0A] ;E-C 校正异常 量测错误,请根据说明书,重新戴好CUFF,保 持安静,重新量测. (以上5项都用这句话). [0xFD,0xFD,0xFD,0x0B, 0X0D, 0x0A] ;E-B 电源低电压 电池电量低,请更换电池. 注: 血压测试结果SYS为收缩压,DIA为舒张压,PUL为心率. 这个数据血压会连续传5次. E-1,E-2,E-3,E-4,E-E,E-B为错误代码.

| 量测完成后,手机可以发关机指令: [0xFD,0xFD,0xFE, 0x06, 0X0D, 0x0A] 血压计回复: [0xFD,0xFD,0x07, 0x0D, 0x0A] 注:如果手机没有收到回复指令[0xFD,0xFD,0x07, 0x0D, 0x0A],再循环发指令[0xFD,0xFD,0xFE, 0x06, 0X0D, 0x0A] 5次.血压计收到指令后,开始执行关机. | 量测完成后,手机也可以再发开始指令: [0xFD,0xFD,0xFA,0x05,0X0D, 0x0A] 血压计回复: [0xFD,0xFD,0x06, 0x0D, 0x0A] 后开始下一次量测. |
| --- | --- |

优瑞恩血压计李嘉明13714728810

公司网址:http://www.urion.cn/TP/

联系邮箱: urion@qq.com

联系电话:13714728810李嘉明

联系Q/Q:915723833(如QQ已满根据提示加新QQ号)

公司名称:深圳市优瑞恩科技有限公司

公司地址:深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋4楼,5楼,6楼

公司地址：http://www.urion.cn/U/DZ/

地图导航：http://www.urion.cn/UDZ/

广东省深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋5楼李嘉明13714728810